Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Радиоэлектроника и лазерная техника (РЛ)»

Кафедра «Технология приборостроения (РЛ6)»

Лабораторная работа №2

"Анализатор спектра."

по дисциплине "Электрорадиоизмерения"

Выполнили студенты группы РЛ6-81

Филимонов С.В.

Преподаватель Федоркова Н.В.

Москва, 2024

Цель:

изучение методики измерения переходного затухания СВЧ-устройства с помощью анализатора цепей Agilent Technologies.

План:

- выписать из описаний характеристики приборов: анализатора спектра, СВЧ генератора непрерывных колебаний;

- ознакомиться с инструкциями по эксплуатации;

- составить методику измерения гармоник сигнала при максимальной мощности генератора и при мощности 0 дБм;

- Измерить амплитуды и частоты гармоник сигнала генератора частотой 1 МГц и 10 ГГц;

- рассчитать коэффициент гармоник по методике инструкции на прибор;

- установить частоту генератора 10 ГГц;

- измерить амплитуды и частоты субгармоник при максимальной мощности генератора;

- сравнить результаты измерений с данными описания на генератор.

- Основная часть

Используемые в работе приборы – генератор импульсов Г5-63 и осциллограф DSCope U2P20 – представлены на рисунках ниже.

Характеристики приборов:

Характеристики генератора сигналов Agilent Technologies E8257D

1) диапазон частот: от 250 кГц до 40 ГГц;

2) возможность расширения диапазона частот до 75 ГГц, 90 ГГц, 110 ГГц, 140 ГГц, 220 ГГц, 325 ГГц, 500 ГГц, 750 ГГц или 1.1 ТГц с помощью модулей миллиметрового диапазона;

3) максимальный уровень выходного сигнала: +10 дБм;

4) значение фазового шума сигнала с одной боковой полосой с опцией UNY: –143 дБн/Гц (тип.) для сигнала 1 ГГц при отстройке 10 кГц;

5) амплитудная (АМ), частотная (ЧМ), фазовая (ФМ), импульсная (ИМ) модуляция и сканирование;

6) пиковое значение времени нарастания/спада 6 нс, длительности импульса 20 нс;

7) сдвоенный внутренний генератор функций: синус, меандр, треугольный, пилообразный, шум;

8) свипирование: пошаговое, по списку, плавное (по частоте и по мощности);

9) управление источником сигналов с помощью опции 215 для анализаторов серии PSA;

10) совместимость по кодам со скалярным анализатором цепей Agilent 8757D;

11) интерфейсы 10Base-T LAN и GPIB.

Ход работы

1.Методика измерения гармоник сигнала

1.1.Установить мощность нажав на кнопку Amplitude, после ввести мощность и установить еденицу измерения dBm;

1.2.Установить частоту Frequency, введя значение с клавиатуры;

Рис. 1 – Установление частоты.

1.3.Установить частоту Frequency, выбрать Start Frequency, задать значение, нажать Enter;

1.4.Установить частоту Frequency, выбрать Stop Frequency, задать значение, нажать Enter;

1.5.Установить Marker, нажать Peak Search, устновить на отображение первой гармоники;

1.6.Перейти к следующей гармоноки нажав Next peak(left, right).

Результаты измерения параметров сигнала приведены ниже. Для последующего расчёта коэффициента гармоник указываются, как мощность, так и амплитуда сигнала.

Во время проведения эксперимента было установлено отсутствие возможности прибора генерировать сигнал на частоте 1 МГц. Вследствие этого было принято решение повысить частоту до 500 МГц, по этой причине во всех дальнейших экспериментах, где требовалась частота 1 МГц была выставлена частота 500 МГц.

Рис. 1 – Первая гармоника (500 МГц, -1.87 дБм, 191,9 мВ)

Рис. 2 – Гармоники (0.5 ГГц, 1.83 дБм)

Kни=A22+A32+A42…An2×100A1, где:

A1(191,9 мВ) – амплитуда основной частоты, в вольтах;

A2(65,5 мВ) – амплитуда 2-й гармоники, в вольтах;

A3(7,1 мВ) – амплитуда 3-й гармоники, в вольтах;

A4(2,6 мВ) – амплитуда 4-й гармоники, в вольтах;

An(1,7 мВ) – амплитуда n-й гармоники, в вольтах;

Подставим в формулу: Kни=34%.

Когда на генераторе был выставлен уровень выходного сигнала 10 дБм, то при частоте частоте 10 ГГц результат:

Рис. 3 – Отсутствие субгармоники при уровне выходного сигнала 10 дБм

Вывод.

В ходе лабораторной работы были изучены методы измерения амплитуды и частоты гармоник сигнала с помощью анализатора спектра, а также методика расчёта коэффициента гармоник (коэффициента нелинейных искажений). По результатам сравнения с заводским описанием подтверждено, что генераторы удовлетворяют заявленным характеристикам.